BM-108B电池组监测仪

1.概述

- 1一般说明

BM-108B型电池组监测仪用于对最多达108节的电池组进行实时在线监测。监测电池组每一节电池的端电压、电池组的总电压、充放电电流、电池表面温度等参数。对所有的异常参数发出报警信号，可多机并线联网监测多个电池组的运行状况。

BM-108B电池组监测仪采用双体双屏双显结构，测量和显示单元采用分体结构，通过通信串口实现互连，可根据现场情况灵活选择安装方式。测量单元与电池组就近安装，最大程度降低工作量和安装成本，性价比优异。可有效减轻运行维护人员的工作量和工作强度，对保证电池组的安全正常运行具有重要意义。

1.2特点

- 双CPU, 分体设计，安装使用成本低，全静态工作，无寿命损耗；

- 精密共模电压检测技术, 多路实时采样，实时在线监测；

- 在线软/硬件校准；多重报警判断，无误动/拒动；

- RS485隔离通讯接口，多种通信协议自动响应；

- 特性

2.1电气参数

| 工作电压 | Vo |  | 交流供电 | 68 |  | 260 | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直流供电 | 90 |  | 360 |  |
| 输入功率 | Po |  |  |  | 2.5 | W |
| 温 升 | Tr | 自然通风环境 |  |  | 10 | ℃ |
| 报警触点容量 | Pj | 直流 |  |  | 60V/1A |  |

2.2 单节电压测量特性

| 测量范围 | Vi | 相邻端子间 | 0.00 |  | 5.11 | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许输入 | Vm | 同上 |  |  | 500 | V |
| 输入阻抗 | Rin | 同上 |  | 400 |  | KΩ |
| 分 辨 力 | Vr |  |  | 10 |  | mV |
| 测量误差 |  | Vi=0-4.0V |  |  | ±0.5 | % |

2.3电池组总电压测量特性

| 测量范围 | Vi |  | 0.0 |  | 400.0 | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许输入 | Vm |  |  |  | ±500 | V |
| 输入阻抗 | Rin |  |  | 400 |  | kΩ |
| 分 辨 力 | Vr |  |  | 0.1 |  | V |
| 测量误差 |  | Vi=0-400V |  |  | ±0.2 | % |

2.4 电流测量特性

| 测量范围 | Io | 原边电流 | 0.0 |  | ±200 | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许输入 | Im | 同 上 |  |  | ±300 | A |
| M端输入电流 | Iin | 副边电流 | 0.00 |  | ±150 | mA |
| 分 辨 力 | Vr |  |  | 0.1 |  | A |
| 测量误差 |  |  |  |  | ±0.5 | % |

3.测量单元使用说明

测量单元有3个按键，加键、减键、设定键（用方点标示）。

上电后直接显示测量数据，如右图示。在一屏内能显示21个单节电池电压，按加、键键可顺序翻页显示其他单节电压。总电压、电流在屏幕最下一行显示。报警后，反黑提示异常参数。

按住设定键持续2秒左右可进入参数设置页面。再按设定键即可在各设定选项间切换。用加、减修改设定值。当显示“返回”时，按加或减键即可返回监测页面。

在设定状态，1分钟内无键操作将自动返回监测页面；持续按住设定键2秒以上也将返回监测页面。被激活的设定选项被反黑显示。如下图示：

校准方法

本机用硬件/软件结合的方法实现测量值校准，可实现零误差测量。

使用硬件（电位器）校准的是： a.单节零点普调 b.单节测量值普调c.总电压测量值

d.电流零点     e.电流测量值

由于单节电压测量中各个通道的离散性，在单节普调之后可能需要对每一个单节进行校准。进入“校准”后，系统允许对2-108节电压进行单独校准（第一节电压通过硬件校准即可）。首先保证所有输入电压大于1V，待校准的单节电压将被反黑显示，用高精度数字电压表测量此单节电压，按“加”“减”键将其调至一致。

在校准第108节之后显示“温度零点”，这是为了对温度传感器的零点进行补偿，如果测量温度高于环境温度，输入正值，反之输入负值。同样用“加”“减”键调整之。

校准页面示例

关于兼容华为协议的说明：

A.本机可遵循原华为电气公司的电池巡检仪通信协议，并与原华为公司的PBM系列电池仪全兼容。对于PSM-E系列主机，本机将虚拟成6个单独的电池仪。

B.速率根据主机设定。本机将占用设定地址及其之后的五个地址。例如地址设定为112，则从112-117共6个地址都将有效；轮询地址112将得到18节的电压，每个电压是6个单节电压之和，即此地址可宏观反映全部电池电压。 地址113将得到1-24节的电压，依次类推可得到1-108节的全部单节电压。对每个地址都返回总电压和电流数据。

C.每个地址最多携带24节电池电压数据；主机的设置节数改变最后一个地址的节数，当设置总节数减少至使此地址节数为零时，此地址将不响应。

4．显示单元说明

显示单元可在远端监视测量数据，无上位机时可充当上位机，有上位机时可通过监听通信总线的数据流获得数据。适用于远程监视或在主机与测量盒之间设置监视环节。

显示单元也有3个按键，操作与测量单元相同。连接正常后显示测量数据，显示界面与测量单元相同。连接中断后将出现相应的提示。

显示单元的设定页面仅用于通信设定。地址、速率、校验的设定必须与测量单元相同，没有上位机时，“方式”项选择“主从”，反之选择“监听”。

在设定状态停留1分钟没有键操作将自动返回监视状态。

5．安装和接线

测量系统采用标准的35mm导轨安装。外形尺寸300X111mmX65mm，接线端子定义见下图，使用可插拔的活动端子，方便安装接线和维修更换。

电流传感器的电源需外接，当需要测量电流时，提供电源变换器，它与电流传感器、本机的接线可参考下图：

端子定义表：

| 端子 | 名称 | 功 能 |
| --- | --- | --- |
| 1,2,...109 | 电池测量输入 | 1号端子接电池组的电位最高端，依次排列电位逐渐降低。电池组总电压取决于1号和109号端子之间的电压。如果电位接反，测量所得电压是0。 |
| 110 | 空端子 | 无电气连接。 |
| P1-P2 | 工作电源 | AC/DC均可。可直接从被测电池组取得电源。 |
| P3,P4 | 报警接点 | 当任意参数超限时此接点接通。 |
| P6,P7 | 通信接口 | 两线RS485隔离通信接口，P6是A,P7是B。 |
| P9,P10 | 电流传感器接口 | 此2个端子为电流传感器测量输入和地，使用2000：1的磁平衡式电流传感器。传感器电源需另外提供。 |
| M1-M8 COM | 温度传感器接口 | 最多可接8个温度传感器。温度传感器为本公司专用，接线不分正负，共用COM端接入即可。 |

显示单元外形尺寸：160X80X80安装开孔：152X76mm，矩形开孔,直接嵌入式安装，无外附安装卡具。见下图:

后视图                                 侧视图

面板图

显示单元只需接电源和RS-485通信线共4根即可。电源电压AC/DC 110-220V,接盒体后12-13号端子。RS-485的A-B接9-10号端子。

*产品可能在未注明情况下产生设计变更，如有此类情况本公司将另行通知用户或联系本公司以取得技术支持。

*本公司已尽力使产品数据真实有效，但对由于错误理解或引用本手册而导致的损失不负责任。

*手册中所涉及的商标名称均为商标所有人所有。

# V3.0  2005  Microcode corp.reserved

微拓电气 版权所有

www.microcode.com.cn

# TEL:0086-411-84743498,84780708

FAX:84743498,84780709,

Dalian.China

中国 大连

2005．3